十二导心电图机技术参数 1台

一、高分辨率可翻转彩色液晶显示屏：尺寸≥7英寸,显示分辨率≥800*480。

二、同屏显示12导心电波形， ≥5s 。

三、特有长达3分钟的同屏12道心电波形冻结功能，按5秒翻页审图。

四、记录道数：3，3+1,6,12，12+6道。

五、内置高精度热阵列打印支持12通道打印。

六、具有手动延长记录功能，可以3分钟回看。

*七、有12道波形/有18道波形/数据报告、解析结果屏幕显示功能。

*八、支持自动静息18导联记录，输入测量结果以及分析报告并且打印

九、有使用指导帮助功能。

十、有便携把手设计。

*十一、ECAPS 12C 自动测量分析算法，支持18导联记录测量结果以分析

符合IEC-60601-2-51性能要求。

十二、通过YY-0782分析型心电图机专用要求。

十三、输入保护：标配导联线内附除颤保护电路。

十四、无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警。

十五、滤波器：低通滤波(75Hz、100Hz、150Hz三档)、肌电滤波（25Hz/35Hz 二档）、交流滤波（50Hz或60Hz）、基线抑制滤波（强/弱 二档）。

十六、不正常状态检测：电极脱落报警（液晶显示器显示脱落部位），高频噪声过高报警，存储报警，网络联结报警。

十七、显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记、存储量、网络连接情况等。

十八、打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。

十九、操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。

二十、自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。

二十一、 自动分析结果：5大类200多种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）与显示和打印语言可分别设置，支持明尼苏达码表示。

二十二、 提示音：QRS同步或热笔拟笔音。

二十三、存储和传输：内置400份心电图，支持存储卡扩展，显示当前存储容量。

二十四、支持有线或无线网，可以屏幕显示连接方式和联通情况。

二十五、 支持内置电池或交流电工作 。

二十六、 输入键：键位支持直接输入患者ID号。

二十七、 QTc算法：支持2种或2种以上算法。

二十八、 心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能。

二十九、支持连入cardioAIR,ViewII心电信息管理系统（以心电图机原始数据接入波形不失真，电脑上可以修改结果）。

整机保修≧两年