北京市昌平区医院全自动免疫流水线采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购招标编号：ZTXY-2021-H43881

原公告的采购项目名称：北京市昌平区医院全自动免疫流水线采购项目

首次公告日期：2021年11月25日

二、更正信息

更正事项： 采购文件

更正内容：

（一）原招标文件第六章采购需求中“#2.2.1 单个进样单元进样速度≥1450样本管/h；可连续进样”更正为“#2.2.1 进样单元进样速度≥1350样本管/h；可连续进样”。

（二）删除原招标文件第六章采购需求中 “3.2 轨道连接冷藏后处理冰箱总容量≥10000管”。

（三）原招标文件第六章采购需求中“#8.1可流水线上在轨取样，一次性吸走所需要的血清，原始管自动进入下一个模块”更正为“#8.1仪器可流水线上在轨取样，可一次性吸走检测所需要的血清，原始管自动进入下一个模块或者流水线上具备分杯系统，可预先分杯，提高取样效率”。

（四）原招标文件第六章采购需求中“#8.3试剂通道数量（单模块）≥50个”更正为“#8.3试剂通道数量（单模块）≥48个”。

（五）原招标文件第六章采购需求中“#8.7仪器可开展免疫项目：性激素、甲状腺激素、贫血、肿瘤标志物、心肌标志物等还应包括：AMH、硫酸脱氢表雄酮、性激素结合球蛋白、EPO、内因子抗体以及P2PSA等特殊项目”更正为“#8.7仪器可开展免疫项目：性激素、甲状腺激素、贫血、肿瘤标志物、心肌标志物等还应包括：AMH、硫酸脱氢表雄酮、性激素结合球蛋白等特殊项目”。

（六）删除原招标文件第六章采购需求中“8.13超声波+缓冲液清洗试剂探针”

（七）投标时间更正为：2021年12月30日下午13:30—14:00（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

（八）投标截止时间、开标时间更正为：2021年12月30日下午14:00（北京时间）。

（七）其他事项不变。

更正日期：2021年12月15日

三、其他补充事宜

/

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市昌平区医院

地    址：北京市昌平区鼓楼北街9号

联系方式：宋科长，010-69742328

2.采购代理机构信息

名 称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

地　址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1112室

联系方式：李卓原，010-51909015

3.项目联系方式

项目联系人：李卓原

电　　 话： 010-51909015